- OFERTA

na System do napylania termicznego w wysokiej próżni

    - Nazwa (firma): ....................................................................................

adres Wykonawcy: ..............................................................................

- NIP: .....................................................................................................

- REGON: ..............................................................................................

Numer rachunku bankowego: ..............................................................

Tel./fax. ................................................................................................

Adres e-mail …………………………………………………………

    - Oferujemy:

      - wykonanie całości przedmiotu zamówienia:

ogółem za cenę netto ................................. PLN / EUR*

ogółem za cenę brutto .................................PLN / EUR*

UWAGA:

* należy wybrać właściwą walutę

Wykonawca zagraniczny podaje cenę NETTO (tj. bez podatku VAT).

W przypadku dostawców z krajów UE podatek VAT uiszcza Zamawiający zgodnie z prawodawstwem polskim.

W przypadku dostawców z krajów trzecich cło i podatek VAT uiszcza Zamawiający zgodnie z prawodawstwem polskim.

Oświadczamy, że ww. całkowita cena dotyczy kompleksowej realizacji zamówienia 
i uwzględnia wszystkie składniki cenotwórcze, w tym koszty transportu, ubezpieczenia,  wszelkie ewentualne cła, podatki itp.

      - termin realizacji zamówienia: ................ miesięcy licząc od dnia udzielenia zamówienia;

      - okres gwarancji: ............................ od dnia odbioru przedmiotu zamówienia

      - oferowany producent, typ, model..................................................................

    - Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami Zamawiającego i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.

    - Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi jej integralną część są:

- Tabela parametrów technicznych

- .....................................................................................................................................

- .....................................................................................................................................

- .....................................................................................................................................

    - Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.

- ....................................., dnia ............................,.

.........................................................................

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Tabela parametrów technicznych

Producent, nazwa/typ/model oferowanego urządzenia ……………………………………

| Lp. | Nazwa parametru | Wymaganie | Kolumna do wypełnienia przez oferenta * |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Rok produkcji | 2020 | TAK/NIE |
|  | Urządzenie | Fabrycznie nowe, nie używane w jakimkolwiek laboratorium oraz nie pokazywane na konferencjach i imprezach targowych. | TAK/NIE |
|  | Komora próżniowa | Górna i dolna część komory zakończona flanszami (kołnierzami,) ISO250 | TAK/NIE |
|  |  | Komora dostosowana do podłączenia komory rękawicowej | TAK/NIE |
|  |  | Kształt komory cylindryczny, zamontowana horyzontalnie, materiał komory – stal nierdzewna. Wymiary: średnica co najmniej 15”, długość co najmniej 16”. | TAK/NIE |
|  |  | Pojemność komory co najmniej 55 dm3 | TAK/NIE |
|  |  | Drzwi komory wykonane z aluminium, otwierane wahadłowo do góry (przystosowane do podłączenia z komorą rękawicową). Otwierane na prawo. Tylnie drzwi otwierane na lewo | TAK/NIE |
|  |  | Drzwi wyposażone w dwa wzierniki. Średnica wglądu otworu każdego z wzierników co najmniej 1.25” . | TAK/NIE |
|  | Pompy próżniowe | Pompa turbo o szybkości pompowania co najmniej 250l/s dla azotu | …………………. |
|  |  | Kompresja dla azotu powyżej 1x1011 | …………………. |
|  |  | Pompa rotacyjna o szybkości pompowania co najmniej 5 m3/godz z przyłączami wlot/wylot KF25; ciśnieniem końcowym co najmniej 5x10-4 mbar; wyposażona w pułapkę zeolitową, filtr olejowy, zawór. Pompa powinna być usytuowana poza obudową napylarki. | ………………….. |
|  | Głowice próżniowe | Głowica typu WRG od atmosfery do 10-9 Torr (Ion gauge and Pirani). | ………………….. |
|  |  | Odczyt głowicy na panelu sterującym napylarki. | TAK/NIE |
|  | Obudowa | TAK/NIE | TAK/NIE |
|  |  | Otwarty dostęp do komory. | TAK/NIE |
|  |  | Całość konstrukcji wyposażona w kółka oraz nóżki do poziomowania. | TAK/NIE |
|  | Instalacja wodna | Wyposażona w ręczny zawór odcinający na rozdzielaczu. | TAK/NIE |
|  |  | Wlot i wylot zakończony przyłączami typu NPT. | TAK/NIE |
|  | Zasilanie | 208-240 VAC, 50-60 Hz, pojedyncza faza, kabel trójprzewodowy. | TAK/NIE |
|  |  | Okablowanie komponentów napylarki skierowane do centralnego modułu zasilania. | TAK/NIE |
|  |  | Zabezpieczenie EMO. | TAK/NIE |
|  | Źródła | Dwa źródło termiczne (łódki) wraz z zasilaczem DC 400A 2kW. | TAK/NIE |
|  |  | Źródła wyposazone w przysłone | TAK/NIE |
|  |  | Dwa żródła dedykowane do materiałów organicznych o objetosci 1 cm3 z wbudowanymi przyslonami. Żródła beda uzywane do pracy w temperaturach od 50 do 600C. Wymagana dokladnosc +/- 0.1C. Mozliwosc wypiecia jednym ruchem żródeł z komory procesowej Dedykowany zasilacz zapewniahacy uzyskanie wyzej wymienionych temperatur. | TAK/NIE |
|  | - Podłoże | Stolik wyposażony w pneumatyczna przysłone | TAK/NIE |
|  |  | Obrotowy stolik do 20 obrotów na minutę | TAK/NIE |
|  | - Pomiary grubości warstwy | Kontroler z możliwością podłączenia 3 wag kwarcowych | TAK/NIE |
|  |  | Trzy wagi kwarcowe | TAK/NIE |
|  | - Komputer | Napylarka sterowana za pomocą komputera laptopa | TAK/NIE |
|  | - Oprogramowanie | Interfejs użytkownika za pośrednictwem aplikacji NTE uruchamianej na platformie Windows PC - Automatyczna kontrola procesu - Graficzny kreator receptur - Ekran bazy danych receptur, aby zapewnić wybór i edycję magazynowych receptur, z funkcją kopiowania dla modyfikacji istniejących i zapisywania nowych receptur - możliwość założenia kont z ograniczonym dostępem do niektórych funkcji - Automatyzacja napylarki sterowana kontrolerem typu RTC - System powinien działać niezależnie od pakietu oprogramowania Windows i kontynuować prace w przypadku awarii oprogramowania / komputera - Komputer powinien zapewniać interfejs nadzorczy dla RTC, monitorowanie i ręczne uruchamianie elementów procesu próżniowego, konserwacji i osadzania warstw - Oprogramowanie powinno wyświetlać położenie zaworów, statusu pomp, wartości ciśnienia wewnątrz komory; położenia przysłon, sterowanie obrotem stolika; status przepływu wody dla wszystkich kanałów; receptury, kreator receptur | TAK/NIE |
|  | - Wymiary | Nie większy niż: Gdy drzwi są zamknięte: szerokość 900 mm x głębokość 850 mm x wysokość 2000 mm Gdy drzwi są otwarte: Szerokość 1250 mm x głębokość 850 mm x wysokość 2000 mm | ………………… ……………….. |
|  | - Waga | Nie większa niż 400 kg | ………………….. |

.........................................................................

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).