- OFERTA

na dostawę Stanowiska badawczego testowej sieci zasilania prądem przemiennym składającego się z:

• transformator 230/230V;

• układ miękkiego startu (soft start) do transformatorów dużej mocy;

• stabilizator impedancji sieci zasilającej;

• układ testów pomiaru impedancji skóry (elektrody podłączane do człowieka);

• zestaw akwizycji danych pomiarowych z interfejsem cyfrowym.

    - Nazwa (firma): ....................................................................................

adres Wykonawcy: ..............................................................................

- NIP: .....................................................................................................

- REGON: ..............................................................................................

Numer rachunku bankowego: ..............................................................

Tel./fax. ................................................................................................

Adres e-mail …………………………………………………………

    - Oferujemy:

      - wykonanie całości przedmiotu zamówienia:

ogółem za cenę netto ................................. PLN

ogółem za cenę brutto .................................PLN

UWAGA:

- Wykonawca zagraniczny podaje cenę NETTO (tj. bez podatku VAT).

W przypadku dostawców z krajów UE podatek VAT uiszcza Zamawiający zgodnie z prawodawstwem polskim.

W przypadku dostawców z krajów trzecich cło i podatek VAT uiszcza Zamawiający zgodnie z prawodawstwem polskim.

Oświadczamy, że ww. całkowita cena dotyczy kompleksowej realizacji zamówienia 
i uwzględnia wszystkie składniki cenotwórcze, w tym koszty transportu, ubezpieczenia,  wszelkie ewentualne cła, podatki, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, itp.

      - termin realizacji zamówienia: ….. dni, licząc od dnia udzielenia zamówienia;

      - okres gwarancji: ............................ od dnia odbioru przedmiotu zamówienia

    - Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami Zamawiającego i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.

    - Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi jej integralną część są:

- Tabela parametrów technicznych

    - Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.

Tabela parametrów technicznych

Producent, nazwa/typ/model oferowanego urządzenia ……………………………………

| Lp. | Wymagane parametry | Oferowane parametry – opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Transformator o mocy nie mniejszej niż 2000 VA | …………………………………… VA |
| 2. | Napięcie zasilania transformatora 230 V | TAK/NIE |
| 3. | Napięcie wyjściowe transformatora 230 V (8,7A) | TAK/NIE |
| 4. | Wytrzymałość elektryczna izolacji nie mniej niż 4 kV | ……………………………………… kV |
| 5. | Waga transformatora nie większa niż 9 kg | …………………………………… kg |
| 6. | Układ miękkiego startu dla transformatora - napięcie pracy 230 V | TAK/NIE |
| 7. | Układ miękkiego startu dla transformatora - prąd znamionowy nie mniejszy niż 17A | …………………………………… A |
| 8. | Stabilizator impedancji sieciowej – zakres częstotliwości nie mniejszy niż 9 kHz do 30 Mhz | Zakres częstotliwości od …... kHz do …... mHz |
| 9. | Stabilizator impedancji sieciowej – impedancja 50 ohm | TAK/NIE |
| 10. | Stabilizator impedancji sieciowej – natężenie prąd nie mniejsze niż 8A | ……………………………………… A |
| 11. | Stabilizator impedancji sieciowej – punkt pomiarowy BNC 50 Ω | TAK/NIE |
| 12. | Stabilizator impedancji sieciowej – złącze zasilające zgodne z IEC 60320 C13 | TAK/NIE |
| 13. | Stabilizator impedancji sieciowej – przełączalne PE 50 Ωl ub 50 µH | TAK/NIE |
| 14. | Mostek RLC – Próbkowanie nie mniej niż 3 razy na sekundę | Próbkowanie …… razy na sekundę |
| 15. | Mostek RLC – Zakres pomiaru rezystancji nie węższy niż 0,0001...9,999MΩ | Zakres pomiaru rezystancji od …… do …… MΩ |
| 16. | Mostek RLC – Dokładność pomiaru rezystancji nie gorsza niż ±0,3% | ± …… % |
| 17. | Mostek RLC – Zakres pomiaru pojemności nie węższy niż 0,1p...9999µF | Zakres pomiaru pojemności od …… pF do …… µF |
| 18. | Mostek RLC – Dokładność pomiaru pojemności nie gorsza niż ±0,3% | ± …… % |
| 19. | Mostek RLC – Zakres pomiaru indukcyjności nie węższy niż 0,1µ...9999H | Zakres pomiaru indukcyjności od …… µH do …… H |
| 20. | Mostek RLC – Dokładność pomiaru indukcyjności nie gorsza niż ±0,3% | ± …… % |
| 21. | Mostek RLC – Pomiar współczynnika dobroci, nie węższy niż 0,0001...9999 | Pomiar współczynnika dobroci od …… do ……. |
| 22. | Mostek RLC – Dokładność pomiaru dobroci nie gorsza niż ±0,3% | ± …… % |
| 23. | Mostek RLC – Częstotliwość pomiarowa z co najmniej częstotliwościami 100Hz, 120Hz oraz 1kHz | Częstotliwości pomiarowe: ………………………………………… |
| 24. | Mostek RLC – Pomiar współczynnika rozproszenia, zakres nie węższy niż 0,0001...9999 | Pomiar współczynnika rozproszenia od …… do …… |
| 25. | Mostek RLC – waga nie większa niż 400g | ………………………………………… g |
| 26. | System pomiaru parametrów życiowych – procesor o architekturze ARM | TAK/NIE |
| 27. | System pomiaru parametrów życiowych – złącza minimum RJ45, USB C, mikrobus gniazdo 5 szt. | TAK/NIE |
| 28. | System pomiaru parametrów życiowych – interfejsy minimum CAN, USB, WiFi, UART | TAK/NIE |
| 29. | System pomiaru parametrów życiowych – pomiar pulsu | TAK/NIE |
| 30. | System pomiaru parametrów życiowych – pomiar sygnału EKG nie mniej niż 3 elektrody | Ilość elektrod: …… |
| 31. | System pomiaru parametrów życiowych – pomiar SPO2 | TAK/NIE |
| 32. | System pomiaru parametrów życiowych – układ akwizycji o pojemności nie mniejszej niż 64 GB | ……………………………………… GB |
| 33. | System pomiaru parametrów życiowych – układ wizualizacji danych na wyświetlaczu LCD | TAK/NIE |

....................................., dnia ........................

.........................................................................

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).