- OFERTA

na STANOWISKO POMPOWE ZŁOŻONE Z POMPY TURBOMOLEKULARNEJ I MEMBRANOWEJ DWUSTOPNIOWEJ POMPY PRÓŻNI WSTĘPNEJ WRAZ Z PEŁNOZAKRESOWĄ KOMPAKTOWĄ PRÓŻNIOWĄ GŁOWICĄ POMIAROWĄ I OPRZYRZĄDOWANIEM

    - Nazwa (firma): ....................................................................................

adres Wykonawcy: ..............................................................................

- NIP: .....................................................................................................

- REGON: ..............................................................................................

Numer rachunku bankowego: ..............................................................

Tel./fax. ................................................................................................

Adres e-mail …………………………………………………………

    - Oferujemy:

      - wykonanie całości przedmiotu zamówienia:

      - wykonanie całości przedmiotu zamówienia:

ogółem za cenę brutto .................................PLN/EUR*

UWAGI:

* PROSZĘ WSKAZAĆ WŁAŚCIWĄ WALUTĘ

1.	Wykonawca zagraniczny podaje cenę NETTO (tj. bez podatku VAT).

W przypadku dostawców z krajów UE podatek VAT uiszcza Zamawiający zgodnie z prawodawstwem polskim.

W przypadku dostawców z krajów trzecich cło i podatek VAT uiszcza Zamawiający zgodnie z prawodawstwem polskim.

2.	W przypadku złożenia wielu ofert w różnych walutach w celu dokonania oceny ofert zamawiający przyjmie do ich porównania ceny w PLN przeliczone wg średniego kursu NBP z dnia złożenia ofert.

3.	Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w walucie EUR a fakturę w PLN.

Oświadczamy, że ww. całkowita cena dotyczy kompleksowej realizacji zamówienia 
i uwzględnia wszystkie składniki cenotwórcze, w tym koszty transportu, ubezpieczenia,  wszelkie ewentualne cła, podatki itp.

      - termin realizacji zamówienia: ................ dni/tygodni/miesięcy*, licząc od dnia udzielenia zamówienia;

      - okres gwarancji: ............................ od dnia odbioru przedmiotu zamówienia

      - oferowany producent, typ, model..................................................................

    - Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami Zamawiającego i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.

    - Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi jej integralną część są:

- Tabela parametrów technicznych

- .....................................................................................................................................

- .....................................................................................................................................

- .....................................................................................................................................

    - Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.

- ....................................., dnia ............................,.

.........................................................................

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Tabela parametrów technicznych stanowiska pompowego złożonego z pompy turbomolekularnej i membranowej dwustopniowej pompy próżni wstępnej wraz z oprzyrządowaniem

Producent, nazwa/typ/model oferowanego urządzenia ……………………………………

| Lp. | Wymagane parametry | Oferowane parametry – opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Pompa turbomolekularna wytwarzająca próżnię końcową minimum 1x10-7 mbar; próżnia wstępna maksymalnie 22 mbar. | TAK/NIE ……………………….. |
| 2. | Pompa turbomolekularna zapewniająca prędkości pompowania minimum: - azotu 67 l/s - argonu 66 l/s - helu 58 l/s - wodoru 48 l/s | TAK/NIE ……………………….. |
| 3. | Pompa turbomolekularna zapewniająca współczynniki kompresji minimum: - azotu 1x1011 - argonu 1x1011 - helu 1,3x107 - wodoru 1,4x105 | TAK/NIE ……………………….. |
|  | Prędkość obrotowa pompy turbomolekularnej minimum 90 000 obr./min. | TAK/NIE ……………………….. |
| 4. | Pompa turbomolekularna wyposażona w kołnierze przyłączeniowe: HV DN 63 ISO-K od strony próżni wysokiej oraz DN 16 ISO-KF od strony próżni wstępnej. | TAK/NIE ……………………….. |
| 5. | Pompa turbomolekularna chłodzona powietrzem, wyposażona w wentylator chłodzący oraz w ręczny zawór zapowietrzający. | TAK/NIE ……………………….. |
| 6. | Membranowa dwustopniowa pompa próżni wstępnej, wyposażona w zawór przedmuchu, osiągająca próżnię końcową minimum 3,5 mbar. | TAK/NIE ……………………….. |
| 7. | Pompa próżni wstępnej zapewniająca prędkość pompowania minimum 0,9 m3/h. | TAK/NIE ……………………….. |
| 8. | Pompa próżni wstępnej chłodzona powietrzem i wyposażona w zawieszenie antywibracyjne. | TAK/NIE ……………………….. |
| 9. | Zakres temperatur pracy stanowiska pompowego minimum od +5°C do +35°C. | TAK/NIE ……………………….. |
| 10. | Stanowisko pompowe wyposażone w sterownik-kontroler elektroniczny z wyświetlaczem umożliwiający kontrolę i nastawianie parametrów pracy pompy turbomolekularnej i całego stanowiska pompowego oraz pomiar próżni w połączeniu z kompaktową głowicą próżniową. | TAK/NIE ……………………….. |
| 11. | Stanowisko pompowe z kontrolerem umieszczone w obudowie, wyposażone we wszystkie wymagane połączenia elektryczne i próżniowe oraz kable zasilające. Zasilanie 230 V, 50 Hz. | TAK/NIE ……………………….. |
| 12. | W dostawie akcesoria: - Redukcja stożkowa DN 63 ISO-K/DN 40 ISO-KF, 40 mm, wykonana z aluminium (1 szt.) - Pierścień centrujący DN 63 ISO-K z aluminium z o-ringiem z FPM, (1 szt.) - Klamra spinająca dwuczęściowa DN 63-100 ISO-K z aluminium (4 szt.) - Pierścień centrujący DN 40 ISO-KF ze stali nierdzewnej 304 z siatką 1 mm, z o-ringiem z FPM, (1 szt.) | TAK/NIE ……………………….. |

Tabela parametrów technicznych pełnozakresowej kompaktowej próżniowej głowicy pomiarowej

Producent, nazwa/typ/model oferowanego urządzenia ……………………………………

| Lp. | Wymagane parametry | Oferowane parametry – opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Pełnozakresowa kompaktowa próżniowa głowica pomiarowa o zakresie pomiarowym minimum od 5x10-9 do 1000 mbar. | TAK/NIE ……………………….. |
| 2. | Metoda pomiarowa Pirani + Penning; czujnik przełączany automatycznie w odpowiednim zakresie pomiarowym. Katoda przetwornika Pirani – wolfram, katoda przetwornika Penning - molibden. | TAK/NIE ……………………….. |
| 3. | Wyposażona w kołnierz przyłączeniowy DN 25 ISO-KF ze stali nierdzewnej. | TAK/NIE ……………………….. |
| 4. | Odporna na nadciśnienie minimum 10 bar. | TAK/NIE ……………………….. |
| 5. | Uszczelnienie z FPM. | TAK/NIE ……………………….. |
| 6. | Powtarzalność w zakresie 10-8 - 102 mbar: +/- 5% | TAK/NIE ……………………….. |
| 7. | Dokładność w zakresie 10-8 - 102 mbar: +/- 30% | TAK/NIE ……………………….. |
| 8. | Zakres temperatur pracy minimum od +5 do +55°C. | TAK/NIE ……………………….. |
| 9. | Napięcie zasilania 15-30 V DC. | TAK/NIE ……………………….. |
| 10. | Dołączony kabel pomiarowy długości minimum 3 m. | TAK/NIE ……………………….. |
| 11. | Kompatybilna z kontrolerem stanowiska pompowego. | TAK/NIE ……………………….. |

.........................................................................

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).