- OFERTA

na 3 WYPARKI ROTACYJNE W ZESTAWIE Z 3 ZDALNIE STEROWANYMI SYSTEMAMI PRÓŻNIOWYMI ORAZ MEMBRANOWĄ POMPĘ PRÓŻNIOWĄ

    - Nazwa (firma): ....................................................................................

adres Wykonawcy: ..............................................................................

- NIP: .....................................................................................................

- REGON: ..............................................................................................

Numer rachunku bankowego: ..............................................................

Tel./fax. ................................................................................................

Adres e-mail …………………………………………………………

    - Oferujemy:

      - wykonanie całości przedmiotu zamówienia:

ogółem za cenę brutto .................................PLN

UWAGA:

- Wykonawca zagraniczny podaje cenę NETTO (tj. bez podatku VAT).

W przypadku dostawców z krajów UE podatek VAT uiszcza Zamawiający zgodnie z prawodawstwem polskim.

W przypadku dostawców z krajów trzecich cło i podatek VAT uiszcza Zamawiający zgodnie z prawodawstwem polskim.

Oświadczamy, że ww. całkowita cena dotyczy kompleksowej realizacji zamówienia 
i uwzględnia wszystkie składniki cenotwórcze, w tym koszty transportu, ubezpieczenia,  wszelkie ewentualne cła, podatki itp.

      - termin realizacji zamówienia: ................ dni/tygodni/miesięcy*, licząc od dnia udzielenia zamówienia;

      - okres gwarancji: ............................ od dnia odbioru przedmiotu zamówienia

      - oferowany producent, typ, model..................................................................

    - Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami Zamawiającego i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.

    - Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi jej integralną część są:

- Tabela parametrów technicznych

- .....................................................................................................................................

- .....................................................................................................................................

- .....................................................................................................................................

    - Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.

- ....................................., dnia ............................,.

.........................................................................

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Tabela parametrów technicznych wyparek rotacyjnych w zestawie ze zdalnie sterowanymi systemami próżniowymi

Producent, nazwa/typ/model oferowanego urządzenia ……………………………………

| Lp. | Wymagane parametry | Oferowane parametry – opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Wyparka wyposażona w podnośnik ręczny mechaniczny pozwalający na bezstopniową regulację głębokości zanurzenia kolby z blokadą mechaniczną. | TAK/NIE ……………………….. |
| 2. | Zakres prędkości obrotowej wyparki przynajmniej 10-280 obr./min. | TAK/NIE ……………………….. |
| 3. | Wyparka wyposażona w pionową chłodnicę skraplającą o powierzchni skraplania nie mniejszej niż 1400 cm2, pokryta powłoką zabezpieczająca użytkownika przed implozją. | TAK/NIE ……………………….. |
| 4. | Wyparka wyposażona w płaską uszczelkę z FKM z podwójnym uszczelnieniem do pracy bez smarowania, bez kołnierza i pierścienia metalowego | TAK/NIE ……………………….. |
| 5. | Uchwyty mocujące kolbę wyparną wykonane z tworzywa sztucznego zintegrowane z nakrętką blokującą kolbę na kolumnie wyparki. | TAK/NIE ……………………….. |
| 6. | Regulacja kąta nachylenia kolby wyparnej w zakresie 20 - 80º. | TAK/NIE ……………………….. |
| 7. | Rurka odprowadzająca opary zabezpieczona przed zapiekaniem zdejmowaną osłoną z tworzywa sztucznego. | TAK/NIE ……………………….. |
| 8. | Chłodnica wyparki z wewnętrznym otworem przy wyjściu rurki wyparnej, zapobiegającym zawracaniu kondensatu do kolby wyparnej. | TAK/NIE ……………………….. |
| 9. | Wszystkie połączenia wyparki gwintowe z uszczelką, bez szlifów. | TAK/NIE ……………………….. |
| 10. | Panel sterowania wyparki z czytelnym wyświetlaczem o przekątnej min. 3.5” pozwalającym na: regulację prędkości obrotowej, regulację temperatury łaźni, wyświetlanie aktualnej i nastawionej temperatury łaźni i prędkości obrotowej; demontowalny - do zdalnego sterowania urządzeniem; stopień ochrony IP42. | TAK/NIE ……………………….. |
| 11. | Wyparka wyposażona w dwa oddzielne pokrętła do regulacji prędkości obrotowej i temperatury łaźni z możliwością blokady obu parametrów przez naciśnięcie pokrętła w celu zapobieżenia przypadkowej zmianie. Sygnalizacja wizualna pracy wyparki w postaci widocznych z daleka podświetleń pokręteł temperatury i obrotów | TAK/NIE ……………………….. |
| 12. | Łaźnia wodno-olejowa zintegrowana z wyparką, z zakresem temperatury pracy minimum od +20 do +210°C, mieszcząca kolbę o pojemności do 5 l. Dokładność utrzymywania temperatury w łaźni ±1K. Stopień ochrony IP68. | TAK/NIE ……………………….. |
| 13. | Możliwość przesuwania łaźni na prowadnicy. | TAK/NIE ……………………….. |
| 14. | Moc grzewcza łaźni minimum 1300 W. | TAK/NIE ……………………….. |
| 15. | Oddzielny czujnik temperatury wyłączający łaźnię przy przekroczeniu temperatury o 5 K w stosunku do zadanej. | TAK/NIE ……………………….. |
| 16. | Dwa uchwyty na obrzeżach łaźni do łatwego wylewania wody. | TAK/NIE ……………………….. |
| 17. | Wyparka wyposażona w kolbę wyparną i odbierającą o pojemności 1 l. | TAK/NIE ……………………….. |
| 18. | W dostawie minimum 25 mb węża dedykowanego do próżni i wody. | TAK/NIE ……………………….. |
| 19. | System próżniowy o przepływie minimum 20 l/min wytwarzający próżnię końcową minimum 2 mbar z możliwością ustawienia ciśnienia z dokładnością do 1 mbar. | TAK/NIE ……………………….. |
| 20. | System próżniowy wyposażony w panel sterujący z wyświetlaczem pozwalający na elektroniczną regulację próżni, ustawianie prędkości obrotów i czasu pracy. | TAK/NIE ……………………….. |
| 21. | Wszystkie elementy systemu próżniowego mające kontakt z oparami chemoodporne. | TAK/NIE ……………………….. |
| 22. | Możliwość pracy systemu próżniowego w trybach: - stałego (ustalonego przez użytkownika) ciśnienia; - odpompowywania z pełną wydajnością pompy; - automatycznego dopasowywania ciśnienia do odparowywanego rozpuszczalnika; - ustalonej przez użytkownika zależności ciśnienia od czasu. | TAK/NIE ……………………….. |
| 23. | Możliwość pracy zdalnej z systemem próżniowym umieszczonym w szafce i sterowanie za pomocą bezprzewodowego pilota; oddzielna ładowarka do bezprzewodowego pilota. | TAK/NIE ……………………….. |
| 24. | Menu systemu próżniowego w języku polskim i angielskim. | TAK/NIE ……………………….. |
| 25. | Możliwość podłączenia systemu próżniowego do komputera i sterowanie pracą za pomocą dostarczanego oprogramowania. Oprogramowanie dostarczone razem z urządzeniem. | TAK/NIE ……………………….. |
| 26. | System próżniowy wyposażony w zamontowane w układzie: butlę Woulffa na wlocie i chłodnicę na wylocie. | TAK/NIE ……………………….. |
| 27. | Możliwość pracy systemu próżniowego z balastem gazowym. | TAK/NIE ……………………….. |
| 28. | Gwarancja na wyparkę rotacyjną minimum 36 miesięcy. | TAK/NIE ……………………….. |
| 29. | Gwarancja na system próżniowy minimum 24 miesiące. | TAK/NIE ……………………….. |
| 30. | Wyparka objęta autoryzowanym serwisem producenta. | TAK/NIE ……………………….. |

Tabela parametrów technicznych membranowej pompy próżniowej

Producent, nazwa/typ/model oferowanego urządzenia ……………………………………

| Lp. | Wymagane parametry | Oferowane parametry – opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Pompa próżniowa, membranowa, cicha, proste podłączenie elektryczne (poprzez kabel) oraz próżniowe (poprzez węże o średnicy wewnętrznej 10 mm). | TAK/NIE ……………………….. |
| 2. | Zasilanie 230 V/50 Hz. | TAK/NIE ……………………….. |
| 3. | Pompa chemoodporna. Głowica wykonana z PTFE, membrana z EPDM pokryta PTFE, zawory z FFPM. | TAK/NIE ……………………….. |
| 4. | Pompa samoosuszająca. | TAK/NIE ……………………….. |
| 5. | Przepływ nominalny przy ciśnieniu atmosferycznym minimum 20 l/min. próżnia końcowa minimum 10 mbar (abs.), odporność na nadciśnienie minimum 1,0 bar (rel.). | TAK/NIE ……………………….. |
| 6. | Zakres temperatur pracy minimum od +5°C do +40°C. | TAK/NIE ……………………….. |
| 7. | Maksymalna dopuszczalna wilgotność względna środowiska pracy: minimum 80% w temperaturze 31°C, minimum 50% w temperaturze 40°C. | TAK/NIE ……………………….. |
| 8. | Moc minimum 120 W. | TAK/NIE ……………………….. |
| 9. | Szczelność minimum na poziomie 6·10-3 mbar·l/s. | TAK/NIE ……………………….. |
| 10. | Klasa zabezpieczenia minimum IP 44. | TAK/NIE ……………………….. |
| 11. | Wymiary (dł. x wys. x szer.) nie większe niż 312 x 220 x 177 mm, waga nie większa niż 10 kg. | TAK/NIE ……………………….. |
| 12. | Gwarancja na pompę minimum 24 miesiące. | TAK/NIE ……………………….. |

.........................................................................

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).