- OFERTA

na SYSTEM PRZEZNACZONY DO OCZYSZCZANIA I ROZDZIAŁU MATERIAŁÓW W OPARCIU O PROCES SUBLIMACJI W WARUNKACH WYSOKIEJ PRÓŻNI W UKŁADZIE HORYZONTALNYM

    - Nazwa (firma): ....................................................................................

adres Wykonawcy: ..............................................................................

- NIP: .....................................................................................................

- REGON: ..............................................................................................

Numer rachunku bankowego: ..............................................................

Tel./fax. ................................................................................................

Adres e-mail …………………………………………………………

    - Oferujemy:

      - wykonanie całości przedmiotu zamówienia:

ogółem za cenę brutto .................................PLN

UWAGI:

1.	Wykonawca zagraniczny podaje cenę NETTO (tj. bez podatku VAT).

W przypadku dostawców z krajów UE podatek VAT uiszcza Zamawiający zgodnie z prawodawstwem polskim.

W przypadku dostawców z krajów trzecich cło i podatek VAT uiszcza Zamawiający zgodnie z prawodawstwem polskim.

Oświadczamy, że ww. całkowita cena dotyczy kompleksowej realizacji zamówienia 
i uwzględnia wszystkie składniki cenotwórcze, w tym koszty transportu, ubezpieczenia,  wszelkie ewentualne cła, podatki itp.

      - termin realizacji zamówienia: ................ tygodni licząc od dnia udzielenia zamówienia;

      - okres gwarancji: ............................miesięcy od dnia odbioru przedmiotu zamówienia

    - Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami Zamawiającego i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.

    - Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi jej integralną część są:

- .....................................................................................................................................

- .....................................................................................................................................

- .....................................................................................................................................

    - Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.

Tabela parametrów technicznych

Producent, nazwa/typ/model oferowanego urządzenia ……………………………………

| Lp. | Wymagane parametry | Oferowane parametry – opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Wolnostojący system przeznaczony do próżniowego oczyszczania organicznych materiałów półprzewodnikowych, lotnych związków organicznych do zastosowań w elektronice organicznej, optoelektronice (OLED, ogniwa fotowoltaiczne ). | TAK/NIE ……………………….. |
| 2. | System zaprojektowany tak aby umożliwiał przeprowadzenie sublimacji i oczyszczania zarówno materiałów w stałej fazie skupienia jak i materiałów w fazie ciekłej | TAK/NIE ……………………….. |
| 3. | System umożliwiający oczyszczanie poddanego procesowi materiału w warunkach zbliżonych do równowagi termodynamicznej (dzięki możliwie najwęższemu zakresowi temperatury procesowej) poprzez jego rozfrakcjonowanie, osadzanie i kontrolowaną rekrystalizację. | TAK/NIE ……………………….. |
| 4. | System umożliwiający rozdział na frakcję oczyszczoną (sublimed grade) oraz pochodne i pozostałe po procesie zanieczyszczenia będące pierwotnie związane w materiale przedprocesowym. | TAK/NIE ……………………….. |
| 5. | Pojemność systemu dla procesu: minimum w zakresie 0,5- 5 g przy wydajności procesu wynoszącej przynajmniej 95%. | TAK/NIE ……………………….. |
| 6. | System wyposażony w zewnętrzny piec składający się z 3 niezależnych stref grzania. | TAK/NIE ……………………….. |
| 7, | Temperatura pieca kontrolowana poprzez sterownik z programatorem PID kontrolującym proporcjonalnie temperaturę grzania nie doprowadzając do termicznej dekompozycji materiału. | TAK/NIE ……………………….. |
| 8. | System grzania na bazie elementów ceramicznych, wykorzystujących promieniowanie IR, eliminujących promieniowanie jonizujące UV (powodujące trwałą dekompozycję materiałów poddanych procesowi i uzyskanych w jego wyniku frakcji). | TAK/NIE ……………………….. |
| 9. | Piec wyposażony w żaroodporną ceramiczna tubę gwarantującą wysoką jednorodność temperatury w strefach osadzania materiału oraz jednocześnie gwarantującą liniowy gradient temperatury na całej długości naczynia procesowego. | TAK/NIE ……………………….. |
| 10. | Wymagany gradient temperatury pomiędzy strefami odparowywania i osadzania: minimum 200 K przy temperaturze 500°C. | TAK/NIE ……………………….. |
| 11. | Maksymalna temperatura pieca: minimum 600°C. | TAK/NIE ……………………….. |
| 12. | Zakres temperatur w strefach osadzania: przynajmniej w zakresie od 60 do 600°C. | TAK/NIE ……………………….. |
| 13. | Zakres temperatur w strefach odparowywania: przynajmniej w zakresie od 100 do 600°C. | TAK/NIE ……………………….. |
| 14. | System wyposażony w zestaw wymienialnych, dedykowanych transparentnych elementów ze szkła w kształcie rur nachodzących na siebie w związku z różnymi średnicami wewnętrznymi (żaroodporne szkło na bazie typu Duran, 450°C ). | TAK/NIE ……………………….. |
| 15. | System wyposażony w zestaw wymienialnych, dedykowanych transparentnych elementów ze szkła w kształcie rur nachodzących na siebie w związku z różnymi średnicami wewnętrznymi (żaroodporne szkło kwarcowe, 600°C ). | TAK/NIE ……………………….. |
| 16. | System naczyń procesowych w kształcie rur umożliwiający operatorowi obserwację tempa procesu i stopnia rozfrakcjonowania materiału. | TAK/NIE ……………………….. |
| 17. | Długość naczyń procesowych: w zakresie 630 mm a 650mm, średnica największego: maksymalnie 34 mm. | TAK/NIE ……………………….. |
| 18. | Naczynie procesowe przeznaczone do osadzania materiału podzielone na segmenty, w których osadzają się frakcje materiału podczas procesu. | TAK/NIE ……………………….. |
| 19. | System wyposażony w zestaw pompujący, w skład którego wchodzi pompa wstępna sucha oraz pompa turbomolekularna. | TAK/NIE ……………………….. |
| 20. | Końcowa próżnia osiągana przez układ pompujący: minimum 1x10-7 mbar. | TAK/NIE ……………………….. |
| 21. | Próżnia utrzymywana przez układ pompujący podczas procesu: minimum 1x10-6 mbar. | TAK/NIE ……………………….. |
| 22. | System wyposażony w zestaw umożliwiający kontrolę i podgląd ciśnienia /próżni w całym zakresie. Wizualizacja wartości na ekranie. | TAK/NIE ……………………….. |
| 23. | System wyposażony w kontroler przepływu MFC (500ml/min). | TAK/NIE ……………………….. |
| 24. | System posiadający możliwość rozbudowy o integrację z komorę rękawicową w celu pracy z oczyszczonym materiałem w warunkach atmosfery ochronnej. | TAK/NIE ……………………….. |
| 25. | Średni czas trwania cyklu/procesu w przedziale 8-24 godzin. | TAK/NIE ……………………….. |
| 26. | Kontrola procesu przez operatora manualna i automatyczna za pomocą zewnętrznego komputera i dedykowanego oprogramowania. Możliwa kontrola systemu i procesu sieciowa/zdalna. | TAK/NIE ……………………….. |
| 27. | Wymiary całkowite (dł. x wys. x szer.) nie większe niż 2200 x 1700 x 600 mm. | TAK/NIE ……………………….. |
| 28. | Wymagana instalacja systemu wraz z kalibracją temperaturową. | TAK/NIE ……………………….. |

- ....................................., dnia ............................,.

.........................................................................

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).