- OFERTA

na dostawę

krioreaktora ze zintegrowanym mieszadłem magnetycznym i wymiennymi adapterami do kolb okrągłodennych

    - Nazwa (firma): ....................................................................................

adres Wykonawcy: ..............................................................................

- NIP: .....................................................................................................

- REGON: ..............................................................................................

Numer rachunku bankowego: ..............................................................

Tel./fax. ................................................................................................

Adres e-mail …………………………………………………………

    - Oferujemy:

      - wykonanie całości przedmiotu zamówienia:

ogółem za cenę brutto .................................PLN/EUR*

UWAGI:

* PROSZĘ WSKAZAĆ WŁAŚCIWĄ WALUTĘ

1.	Wykonawca zagraniczny podaje cenę NETTO (tj. bez podatku VAT).

W przypadku dostawców z krajów UE podatek VAT uiszcza Zamawiający zgodnie z prawodawstwem polskim.

W przypadku dostawców z krajów trzecich cło i podatek VAT uiszcza Zamawiający zgodnie z prawodawstwem polskim.

2.	W przypadku złożenia wielu ofert w różnych walutach w celu dokonania oceny ofert zamawiający przyjmie do ich porównania ceny w PLN przeliczone wg średniego kursu NBP z dnia złożenia ofert.

Oświadczamy, że ww. całkowita cena dotyczy kompleksowej realizacji zamówienia 
i uwzględnia wszystkie składniki cenotwórcze, w tym koszty transportu, ubezpieczenia,  wszelkie ewentualne cła, podatki itp.

      - termin realizacji zamówienia: ................ tygodni licząc od dnia udzielenia zamówienia;

      - okres gwarancji: ............................ od dnia odbioru przedmiotu zamówienia

    - Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami Zamawiającego i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.

    - Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi jej integralną część są:

- Tabela parametrów technicznych

- .....................................................................................................................................

- .....................................................................................................................................

    - Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.

Tabela parametrów technicznych krioreaktora ze zintegrowanym mieszadłem magnetycznym i wymiennymi adapterami do kolb okrągłodennych

Producent, nazwa/typ/model oferowanego urządzenia ……………………………………

| Lp. | Wymagane parametry | Oferowane parametry – opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Krioreaktor o budowie modułowej przeznaczony do chłodzenia mieszanin reakcyjnych w kolbach okrągłodennych o pojemności od 50 do 500 ml | TAK/NIE ……………………….. |
| 2. | Utrzymywanie temperatury układu reakcyjnego w zakresie od +10°C do -80°C | TAK/NIE ……………………….. |
| 3. | Średni czas chłodzenia układu reakcyjnego (kolba o pojemności 500 ml z 250 ml acetonu mieszanego z szybkością 800 obr./min w temperaturze otoczenia 23°C) od temperatury +20°C do -80°C: maksimum 1,5 h | TAK/NIE ……………………….. |
| 4. | Średni czas ogrzewania układu reakcyjnego od temperatury -80st.C do +20st.C: maksimum 1 h | TAK/NIE ……………………….. |
| 5. | Ustawianie zadanej temperatury z dokładnością do minimum 1°C pokrętłem kontrolnym z przyciskiem do zatwierdzania ustawienia, umieszczonym we frontowej części urządzenia | TAK/NIE ……………………….. |
| 6. | W zestawie adaptery do kolb okrągłodennych o pojemności 50, 100, 250 i 500 ml. Szybka zmiana adapterów do kolb możliwa bez dodatkowych narzędzi, w czasie poniżej 1 minuty | TAK/NIE ……………………….. |
| 7. | Krioreaktor chłodzący po podłączeniu do zasilania sieciowego, niewymagający do działania dodatkowych czynników chłodzących, w szczególności: suchego lodu, ciekłego azotu, wody czy medium chłodzącego z cyrkulatora | TAK/NIE ……………………….. |
| 8. | Chłodzenie układu reakcyjnego realizowane poprzez suche łaźnie dla kolb, z powierzchnią chłodzącą wykonaną z anodowanego aluminium, umieszczone w adapterach, zapewniające równomierne rozchodzenie temperatury do wnętrza kolby | TAK/NIE ……………………….. |
| 9. | Krioreaktor wyposażony w sondę mierzącą temperaturę bezpośrednio w układzie reakcyjnym i pozwalającą na kontrolę temperatury w układzie reakcyjnym. Pomiar temperatury w oparciu o czujnik RTD | TAK/NIE ……………………….. |
| 10. | W zestawie uchwyt do zamocowania w szyjce kolby reakcyjnej sondy mierzącej temperaturę | TAK/NIE ……………………….. |
| 11. | Precyzja czujnika temperatury: minimum ± (0.3°C + 0.005T) (T - temperatura w °C) | TAK/NIE ……………………….. |
| 12. | Urządzenie wyposażone w wyświetlacz LED o wymiarach minimum 50 x 16 mm, umieszczony we frontowej części, wskazujący temperaturę zadaną i rzeczywistą temperaturę w układzie reakcyjnym, z kontrolkami LED wskazującymi aktywne chłodzenie i wskazującymi czy wyświetlana jest temperatura zadana czy rzeczywista temperatura układu | TAK/NIE ……………………….. |
| 13. | Dokładność odczytu rzeczywistej temperatury w układzie reakcyjnym: minimum 0,1°C | TAK/NIE ……………………….. |
| 14. | Kompaktowa budowa. Maksymalne wymiary: 332 mm (wysokość), 156 mm (szerokość), 448 mm (głębokość) | TAK/NIE ……………………….. |
| 15. | Waga: maksymalnie 16,6 kg | TAK/NIE ……………………….. |
| 16. | Zasilanie 230 V AC, 50 Hz. Dołączony kabel zasilający | TAK/NIE ……………………….. |
| 17. | Krioreaktor wyposażony w zintegrowane mieszadło magnetyczne ze stopniową regulacją szybkości obrotów. Minimalny zakres szybkości obrotów mieszadła magnetycznego: od 50 do 1200 rpm. | TAK/NIE ……………………….. |
| 18. | W zestawie 1 jednoszyjna kolba okrągłodenna o pojemności 50 ml, 1 trójszyjna kolba okrągłodenna o pojemności 100 ml, 1 trójszyjna kolba okrągłodenna o pojemności 250 ml i 1 trójszyjna kolba okrągłodenna o pojemności 500 ml | TAK/NIE ……………………….. |

....................................., dnia ............................,.

.........................................................................

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).