- OFERTA

na chromatograf cieczowy UHPLC z detektorem DAD

    - Nazwa (firma): ………………………………………………………

adres Wykonawcy: ..............................................................................

- NIP: .....................................................................................................

- REGON: ..............................................................................................

Numer rachunku bankowego: ..............................................................

Tel./fax. ................................................................................................

Adres e-mail …………………………………………………………

    - Oferujemy:

      - wykonanie całości przedmiotu zamówienia:

ogółem za cenę netto …………… PLN

ogółem za cenę brutto ………….. PLN

UWAGA:

- Wykonawca zagraniczny podaje cenę NETTO (tj. bez podatku VAT).

W przypadku dostawców z krajów UE podatek VAT uiszcza Zamawiający zgodnie z prawodawstwem polskim.

W przypadku dostawców z krajów trzecich cło i podatek VAT uiszcza Zamawiający zgodnie z prawodawstwem polskim.

Oświadczamy, że ww. całkowita cena dotyczy kompleksowej realizacji zamówienia 
i uwzględnia wszystkie składniki cenotwórcze, w tym koszty transportu, ubezpieczenia,  wszelkie ewentualne cła, podatki, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, itp.

      - termin realizacji zamówienia: ……… dni/tygodni/miesięcy*, licząc od dnia udzielenia zamówienia;

      - okres gwarancji: … dni/tygodni/miesięcy* dla urządzenia i …. dni/tygodni/miesięcy* dla części i materiałów eksploatacyjnych od dnia odbioru przedmiotu zamówienia

    - Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami Zamawiającego i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.

    - Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi jej integralną część są:

- Tabela parametrów technicznych.

    - Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.

- ....................................., dnia ............................,.

.........................................................................

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Tabela parametrów technicznych

Producent, nazwa/typ/model oferowanego urządzenia System demo uHPLC 1290II Agilent

| Lp. | Wymagane parametry | Oferowane parametry – opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Pompa gradientowa powinna charakteryzować się: 1. Maksymalnym ciśnieniem 1300 bar w zakresie przepływu do 2 ml/min oraz ciśnieniem minimum 800 bar w zakresie przepływu do 5 ml/min; 2. Zakresem szybkości przepływu od 1 do 5000 μl/min; 3. Gradientem czteroskładnikowy tworzonym z maksymalnie 4 składników; 4. 4-kanałowym degazerem próżniowy zintegrowany z pompą; 5. Elektroniczną kompensacją ściśliwości rozpuszczalnika i eliminacją pulsacji; 6. Objętością martwą równą 350µl; 7. Precyzją kompozycji mniejszą od 0,15 RSD | 1. TAK/NIE 2. TAK/NIE 3. TAK/NIE 4. TAK/NIE 5. TAK/NIE 6. TAK/NIE 7. TAK/NIE |
| 2. | Autosampler: 1. Zakres nastrzyku od 0,1do 20 μl ze standardową pętlą, z krokiem co 0,1 μl; opcjonalnie kartridż z pętlą umożliwiający nastrzyki o obj. 40 μl; 2. Maksymalne ciśnienie pracy 1300 bar; 3. Precyzja nastrzyku poniżej 0.25 % RSD w zakresie objętości nastrzyku od 5 do 20 μL; 4. Przeniesienie próbki poniżej 0,003%; 5. Pojemność autosamplera na minimum 100 fiolek 2 ml możliwością rozbudowy do wersji 400 pozycyjnej; 6. Możliwości rozbudowy o drugą igłę nastrzykową. | 1. TAK/NIE 2. TAK/NIE 3. TAK/NIE 4. TAK/NIE 5. TAK/NIE 6. TAK/NIE |
| 3. | Termostat do kolumn: 1. Możliwość zainstalowania od 6 do 8 kolumn o długości 10 cm; 2. Zakres termostatowania min. od 4 do 110oC; 3. Termostat o 2 niezależnych strefach temperaturowych/grzania; 4. Precyzja temperatury min. +/- 0,05oC; 5. Stabilność temperatury min. +/- 0,03oC; 6. Dokładność temperatury: min. 0,5oC (z kalibracją); 7. Wymienniki ciepła umożliwiające wstępne termostatowanie rozpuszczalnika przed wejściem na każdą kolumnę i chłodzenie eluatu przed dojściem do detektora; 8. Możliwość tzw. klasterowania do przynajmniej trzech termostatów. | 1. TAK/NIE 2. TAK/NIE 3. TAK/NIE 4. TAK/NIE 5. TAK/NIE 6. TAK/NIE 7. TAK/NIE 8. TAK/NIE |
| 4. | Detektor fotodiodowy: 1. Zakres długości fali min. od 190 do 640nm; 2. Źródło promieniowania: lampa deuterowa; 3. Szerokość szczeliny programowalna w zakresie: 1, 2, 4, 8, nm; 4. Matryca zawierająca min.1024 diody; 5. Dokładność długości fali: ± 1 nm (samoczynna kalibracja na linie deuteru z weryfikacją przy użyciu filtru z tlenkiem holmu); 6. Szybkość zbierania danych 240 Hz (dla spektrum i sygnału); 7. Dryft poniżej 0,5∙10-3; 8. Szumy: ± 3∙ 10-6 dla celki o długości drogi 10mm lub ± 0.6 ∙10-6 dla celki o długości drogi 60mm. | 1. TAK/NIE 2. TAK/NIE 3. TAK/NIE 4. TAK/NIE 5. TAK/NIE 6. TAK/NIE 7. TAK/NIE 8. TAK/NIE |
| 5. | Oprogramowanie: 1. Umożliwiające sterowanie pracą całego zestawu, rejestrację i obróbkę danych; 2. Eksport danych do programu Microsoft; 3. Możliwość tworzenia własnych formatów raportów; 4. Moduł do zbierania widm 3D W DAD; | 1. TAK/NIE 2. TAK/NIE 3. TAK/NIE 4. TAK/NIE |
| 6. | Zestaw komputerowy powinien być kompatybilny z oferowanym chromatografem oraz posiadać przynajmniej następujące parametry: 1. min. 4GB RAM; 2. Dysk min. 500 MB; 3. Procesor min.: i5; 4. System operacyjny Windows 7 PRO, angielski, 64bit lub nowszy; 5. Monitor min. 21. | 1. TAK/NIE 2. TAK/NIE 3. TAK/NIE 4. TAK/NIE 5. TAK/NIE |
| 7. | Komunikacja PC – HPLC w oparciu o interface Ethernet (LAN) | TAK/NIE |
| 8. | Certyfikaty ISO 9000 i CE na wytwarzanie sprzętu | TAK/NIE |
| 9. | 2 nowe kolumny chromatograficzne z fazą C18 | TAK/NIE |
| 10. | Możliwość rozbudowy od detektor fluorescencyjny tego samego producenta o zakresie emisji i wzbudzenia w zakresie 200-1200nm | TAK/NIE |
| 11. | Możliwość rozbudowy od detektor masowy typu pojedynczy kwadrupol tego samego producenta o zakresie przynajmniej do 3000m/z | TAK/NIE |

.........................................................................

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).