- OFERTA

na ................................................................

    - Nazwa (firma): ....................................................................................

adres Wykonawcy: ..............................................................................

- NIP: .....................................................................................................

- REGON: ..............................................................................................

Numer rachunku bankowego: ..............................................................

Tel./fax. ................................................................................................

Adres e-mail …………………………………………………………

    - Oferujemy:

      - wykonanie całości przedmiotu zamówienia:

ogółem za cenę netto ................................. PLN

ogółem za cenę brutto .................................PLN

UWAGA:

- Wykonawca zagraniczny podaje cenę NETTO (tj. bez podatku VAT).

W przypadku dostawców z krajów UE podatek VAT uiszcza Zamawiający zgodnie z prawodawstwem polskim.

W przypadku dostawców z krajów trzecich cło i podatek VAT uiszcza Zamawiający zgodnie z prawodawstwem polskim.

- Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ustawą o podatku od towarów i usług Zamawiającemu przysługuje na sprzęt komputerowy opodatkowanie stawką VAT 0%.

Oświadczamy, że ww. całkowita cena dotyczy kompleksowej realizacji zamówienia 
i uwzględnia wszystkie składniki cenotwórcze, w tym koszty transportu, ubezpieczenia,  wszelkie ewentualne cła, podatki, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, itp.

      - termin realizacji zamówienia: ................ dni licząc od dnia udzielenia zamówienia;

      - okres gwarancji: ............................ od dnia odbioru przedmiotu zamówienia

    - Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami Zamawiającego i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.

    - Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi jej integralną część są:

- Tabela parametrów technicznych

    - Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.

Tabela parametrów technicznych

Producent, nazwa/typ/model oferowanego urządzenia ……………………………………

| Lp. | Wymagane parametry | Oferowane parametry – opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | ### Głowica pomiarowa - Pomiar wąskopasmowym światłem strukturalnym zielonym lub niebieskim LED pozwalającym na odwzorowanie kształtu obiektu mierzonego- gwarancja 20 000 godzin pracy urządzenia - Urządzenie wyposażone w dwa detektory o rozdzielczości min. 5 MPix. - Jedna objętość pomiarowa o wymiarach płaszczyzny przedniej maks. 200x165mm i płaszczyzny tylnej maks. 300x200mm i głębokości 120mm. - Niepewność pomiaru w osi X, Y, Z: maks. 0,022 mm - Czas pomiaru 5 s. - Urządzenie zintegrowane z dedykowanymi przez producenta głowicy akcesoriami: numeryczną platformą obrotową. - Urządzenie z kalibracją producenta wraz z potwierdzeniem przeprowadzenia wewnętrznej kontroli dokładności pomiarowej skanera 3D zgodnie z normą VDI/VDE 2634 część. 2 lub cz. 3. - Wzorzec do samodzielnej rekalibracji skanera 3D wraz z automatycznym modułem do jej przeprowadzania. - Oferowane oprogramowanie sterujące skanerem z polską wersją językową, wyprodukowane przez tego samego producenta co oferowany skaner 3D – 5 licencji komercyjnych, wieczystych o funkcjonalności: - edycja danych pomiarowych oraz zamiany chmury punktów na siatkę trójkątów w formacie OBJ. - tworzenia ścieżek/planów pomiarowych z uwzględnieniem stolika obrotowego - pełna automatyzacja procesu pomiarowego - dopasowywanie danych kierunkowych: ręczne trójpunktowe oraz automatyczne: przy użyciu stolika obrotowego, markerów płaskich i geometrycznych, po krzywiźnie, dokładne dopasowanie (Global Alignment) - dostosowywania intensywności projekcji w zależności od koloru obiektu mierzonego - edycja i naprawa siatek trójkątów, uzupełniania dziur po krzywiźnie obiektu oraz na płasko - wyświetlanie w oprogramowaniu minimum 300 mln punktów z prędkością 4 fps, co zapewnia płynną pracę z dużymi danymi pomiarowymi - analiza wyników min. obliczanie odległości miedzy punktami, obliczanie pola powierzchni siatki trójkątów, wizualizacja odchyłek przy dopasowaniu płaszczyzny - Import plików: STL, PLY, Eksport plików: PLY, OBJ, STL - porównanie elementu mierzonego do modelu CAD - funkcja wyświetlania na obiekcie mierzonym kolorowej mapy odchyłek przy użyciu układu projekcyjnego skanera 3D - moduł do kalibracji z interaktywną instrukcją - sterowanie czujnikiem dotykowym i pomiar takich cech jak : - płaszczyzna - stożek - walec - kula - Skaner w skrzyni transportowej | TAK/NIE |
| 2. | ### Platforma obrotowa numeryczna– 1 komplet: - Platforma numeryczna z talerzem o średnicy 200 mm i nośności 15 kg - Sterowanie platformą bezpośrednio z oprogramowania sterującego skanerem 3D - W zestawie wzorzec do wyznaczania osi obrotu platformy obrotowej, kable przyłączeniowe oraz sztywna walizka transportowa na platformę obrotową | TAK/NIE |
|  | - Mobilna stacja robocza: - Stacja certyfikowana przez producenta na kompatybilność z oferowaną głowicą pomiarową - Procesor osiągający w teście MassMark CPU Mark wynik min. 13000 punktów (ocena http://www.cpubenchmark.net/laptop.html) - System operacyjny Windows 10 - Dedykowana karta graficzna (nie zintegrowana) pamięć 6GB RAM - Matryca 15” rozdzielczość 1080p - Pamięć RAM 32GB - Dysk twardy 1TB HDD - Akcesoria: niezbędna kable przyłączeniowe, myszka optyczna - Gwarancja na komputer 24 miesiące | TAK/NIE |
|  | - Wymagania dodatkowe: - Wsparcie techniczne doświadczonych inżynierów wykonawcy w wymiarze 20 godzin - Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz wsparcie techniczne w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym na terenie Polski. Sprzęt zastępczy gwarantowany na czas napraw powyżej 7 dni. - Szybki serwis w Polsce - W przypadku awarii naprawa do 14 dni i zapewnienie sprzętu zastępczego na czas naprawy. - Wsparcie techniczne świadczone w języku polskim - Transport i instalacja systemu w siedzibie docelowej pracy urządzenia - Szkolenie wymiarze 3 dni z obsługi dostarczonego zestawu | TAK/NIE |

....................................., dnia ........................

........................................................................

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).