- OFERTA

na system oczyszczania wody

    - Nazwa (firma): ………………………………………………………

adres Wykonawcy: ..............................................................................

- NIP: .....................................................................................................

- REGON: ..............................................................................................

Numer rachunku bankowego: ..............................................................

Tel./fax. ................................................................................................

Adres e-mail …………………………………………………………

    - Oferujemy:

      - wykonanie całości przedmiotu zamówienia:

ogółem za cenę netto …………… PLN

ogółem za cenę brutto ………….. PLN

UWAGA:

- Wykonawca zagraniczny podaje cenę NETTO (tj. bez podatku VAT).

W przypadku dostawców z krajów UE podatek VAT uiszcza Zamawiający zgodnie z prawodawstwem polskim.

W przypadku dostawców z krajów trzecich cło i podatek VAT uiszcza Zamawiający zgodnie z prawodawstwem polskim.

Oświadczamy, że ww. całkowita cena dotyczy kompleksowej realizacji zamówienia 
i uwzględnia wszystkie składniki cenotwórcze, w tym koszty transportu, ubezpieczenia,  wszelkie ewentualne cła, podatki, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, itp.

      - termin realizacji zamówienia: ……… dni/tygodni/miesięcy*, licząc od dnia udzielenia zamówienia;

      - okres gwarancji: … dni/tygodni/miesięcy* dla urządzenia i …. dni/tygodni/miesięcy* dla części i materiałów eksploatacyjnych od dnia odbioru przedmiotu zamówienia

      - Koszty części zużywalnych obejmujący wszystkie elementy zużywalne urządzenia wg. minimalnego okresu zużycia podanego przez producenta w okresie 2 lat przy produkcji wody 400-500 l/miesiąc:   ………….. zł

    - Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami Zamawiającego i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.

    - Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi jej integralną część są:

- Tabela parametrów technicznych.

    - Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.

- ....................................., dnia ............................,.

.........................................................................

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Tabela parametrów technicznych

| Lp. | Wymagane parametry | Oferowane parametry – opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Zasilanie urządzenia – woda wodociągowa. | TAK/NIE |
| 2. | Oferowane urządzenie fabrycznie nowe, kompletne, po instalacji gotowe do użycia zgodnie z jego przeznaczeniem. | TAK/NIE |
| 3. | Urządzenie z produkcji seryjnej, nie prototyp. | TAK/NIE |
| 4. | Wydajność urządzenie przy produkcji wody RO: min. 2,5 l/h. | TAK/NIE |
| 5. | Wydajność urządzenie przy produkcji wody ultra czystej: min. 1 l/min. | TAK/NIE |
| 6. | Urządzenie pokazuje parametry (min. przewodność) produkowanych wód oraz poziom w zbiorniku. | TAK/NIE |
| 7. | Ruchomy, kolorowy wyświetlacz parametrów wody i statusu pracy urządzenia ustawiany pod różnym kątem | TAK/NIE |
| 8. | Pomiar parametrów wody ultra czystej dokonywany w celi konduktometrycznej w odległości max. 50 cm od punktu poboru | TAK/NIE |
| 9. | Parametry dla wody ultra czystej: oporność wody oczyszczonej max. 18,2 MΩ*cm (25oC) | TAK/NIE |
| 10. | Parametry dla wody ultra czystej: przewodność wody oczyszczonej max. 0,055 µS/cm (25oC) | TAK/NIE |
| 11. | Parametry dla wody ultra czystej: poziom TOC < 5 ppb | TAK/NIE |
| 12. | Parametry dla wody ultra czystej: cząstki stałe ( wielkość >0,22µm) < 1 cząstki/m | TAK/NIE |
| 13. | Parametry dla wody ultraczystej: poziom bakterii < 0,1 cfu/ml | TAK/NIE |
| 14. | Urządzenie posiada: wstępne oczyszczanie wody wodociągowej | TAK/NIE |
| 15. | Urządzenie posiada: membranę odwróconej osmozy | TAK/NIE |
| 16. | Urządzenie posiada: lampę UV dwuzakresową (185/254nm) usuwającą bakterie oraz substancje organiczne | TAK/NIE |
| 17. | Urządzenie posiada dwustopniowe złoża lub mieszane złoże jonowymiennych - usuwanie jonów. | TAK/NIE |
| 18. | Urządzenie posiada: filtr końcowy z membraną MF 0,22 µm. | TAK/NIE |
| 19. | Wolnostojący zbiornik dla wody po RO min. 25 l, wykonany z polietylenu, z manualnym zaworem do dozowania wody. | TAK/NIE |
| 20. | Zbiornik jest sprzężony z systemem produkującym wodę - automatyczne napełnianie zbiornika i bezpośrednie wskazywanie poziomu napełnienia | TAK/NIE |
| 21. | Stożkowate dno w celu całkowitego opróżnienie zbiornika – przeciwdziałanie powstawania biofilmu. | TAK/NIE |
| 22. | Gładkie wewnętrzne powierzchnie - przeciwdziałanie powstawania biofilmu. | TAK/NIE |
| 23. | Obudowa systemu wykonana z wysoko odpornego tworzywa. | TAK/NIE |
| 24. | Filtr w górnej części zbiornika zabezpieczający przed wtórnym zanieczyszczeniem wody z powietrza | TAK/NIE |
| 25. | Urządzenie nie wymaga okresowej sanityzacji membrany RO | TAK/NIE |
| 26. | Urządzenie automatycznie sygnalizuje konieczności wymiany elementów eksploatacyjnych, sygnalizacja alarmów i awarii | TAK/NIE |
| 27. | Zasilanie urządzenia: 230V/50Hz | TAK/NIE |

.........................................................................

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).