- OFERTA

na mikroskop sił atomowych AFM wraz z wyposażeniem

    - Nazwa (firma): ....................................................................................

adres Wykonawcy: ..............................................................................

- NIP: .....................................................................................................

- REGON: ..............................................................................................

Numer rachunku bankowego: ..............................................................

Tel./fax. ................................................................................................

Adres e-mail …………………………………………………………

    - Oferujemy:

      - wykonanie całości przedmiotu zamówienia:

ogółem za cenę netto ................................. PLN

ogółem za cenę brutto .................................PLN

UWAGA:

- Wykonawca zagraniczny podaje cenę NETTO (tj. bez podatku VAT).

W przypadku dostawców z krajów UE podatek VAT uiszcza Zamawiający zgodnie z prawodawstwem polskim.

W przypadku dostawców z krajów trzecich cło i podatek VAT uiszcza Zamawiający zgodnie z prawodawstwem polskim.

Oświadczamy, że ww. całkowita cena dotyczy kompleksowej realizacji zamówienia 
i uwzględnia wszystkie składniki cenotwórcze, w tym koszty transportu, ubezpieczenia,  wszelkie ewentualne cła, podatki, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, itp.

      - termin realizacji zamówienia: ................ dni/tygodni/miesięcy*, licząc od dnia udzielenia zamówienia;

      - okres gwarancji: ............................ od dnia odbioru przedmiotu zamówienia

      - oferowany producent, typ, model..................................................................

    - Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami Zamawiającego i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.

    - Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi jej integralną część są:

- Tabela parametrów technicznych

- .....................................................................................................................................

    - Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.

- ....................................., dnia ........................      ........................................................................

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Tabela parametrów technicznych

Producent, nazwa/typ/model oferowanego urządzenia ……………………………………

| Lp. | Wymagane parametry | Oferowane parametry – opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Głowica mikroskopu z wbudowaną aktywna platformę antywibracyjną oraz skanerem pracującym w układzie skanowania sondą, z rozdzielonymi skanerami dla osi XY oraz dla osi Z. | TAK/NIE …………………… |
| 2. | Głowica posiadająca płaski układ skanowania w osiach XY o minimalnym zakresie pracy 100 µm x 100 µm. | TAK/NIE …………………… |
| 3. | Głowica posiadająca optyczny układ kontroli przemieszczenia skanera osi Z, poziom szumów nie większy niż 180 pm. | TAK/NIE …………………… |
| 4. | Głowica mikroskopu umożliwiająca zautomatyzowane ciągłe zbliżanie sondy do powierzchni próbki z wysokości co najmniej 10 mm | TAK/NIE …………………… |
| 5. | Zbliżenie sondy do powierzchni próbki z wyeliminowanym ruchem bocznym. | TAK/NIE …………………… |
| 6. | Rozdzielczość pozycjonowania: - w osiach XY co najmniej 6 pm; - w osi Z co najmniej 0.9 pm. | TAK/NIE …………………… |
| 7. | Rozdzielony skaner osi Z o zakresie skanowania co najmniej 12 µm. | TAK/NIE …………………… |
| 8. | Mikroskop z optycznym laserowym układem detekcji pracujący w zakresie co najmniej od 630 do 680 nm. | TAK/NIE …………………… |
| 9. | Częstotliwość pracy detektora położenia plamki lasera co najmniej 4MHz. | TAK/NIE …………………… |
| 10. | Maksymalny poziom szumów nie większy niż 40 pm RMS (pomiar w trybie dynamicznym, podczas pracy w powietrzu). | TAK/NIE …………………… |
| 11. | System wykorzystujący standardowe sondy oraz sondy ze strukturami pozycjonującymi. | TAK/NIE …………………… |
| 12. | System podczas pracy z sondami posiadającymi struktury pozycjonujące powinien umożliwiać pracę bez konieczności ustawiania lasera na sondzie oraz kolimacji detektora. | TAK/NIE …………………… |
| 13. | Podczas wymiany sond ze strukturami pozycjonującymi dopuszczalny błąd położenia sondy maksymalnie 10 um. | TAK/NIE …………………… |
| 14. | Możliwość pomiaru próbek o: - maksymalna średnica do 120 mm; - maksymalna wysokość do 10 mm. | TAK/NIE …………………… |
| 15. | System umożliwiający przeprowadzenie pomiarów próbek w cieczy w pełnym zanurzeniu; wysokość lustra cieczy nad próbką co najmniej 5mm. | TAK/NIE …………………… |
| 16. | Możliwość pracy w trybie kontaktowym z obrazowaniem sił lateralnych. | TAK/NIE …………………… |
| 17. | Możliwość pracy w trybie z przerywanym kontaktem oraz obrazowaniem fazowym. | TAK/NIE …………………… |
| 18. | Możliwość pracy w trybie bezkontaktowym. | TAK/NIE …………………… |
| 19. | Możliwość pracy w trybie obrazowania magnetycznego MFM. | TAK/NIE …………………… |
| 20. | Możliwość pracy w trybie mapowania potencjału powierzchni jedno oraz dwuprzebiegowy KPFM. | TAK/NIE …………………… |
| 21. | Możliwość pracy w trybie obrazowania elektrostatycznego EFM. | TAK/NIE …………………… |
| 22. | Możliwość pracy w trybie z modulacją siły FM. | TAK/NIE …………………… |
| 23. | Możliwość pracy w trybie pomiaru rezystancji rozproszonej SSRM. | TAK/NIE …………………… |
| 24. | Możliwość pracy w trybie litografii statycznej i dynamiczna. | TAK/NIE …………………… |
| 25. | Możliwość pracy w trybie spektroskopii mechanicznej siła – odległość. | TAK/NIE …………………… |
| 26. | Kontroler zbudowany w oparciu o układ FPGA CPU umożliwiający szybkie zbieranie danych. | TAK/NIE …………………… |
| 27. | Kontroler umożliwiający dynamiczne filtrowanie oraz analizę danych w czasie rzeczywistym. | TAK/NIE …………………… |
| 28. | Kontroler posiadający cyfrową pętlę sprzężenia zwrotnego z co najmniej 24 bitową architekturą przetwarzania sygnału obejmującą zarówno przetworniki analogowo-cyfrowe (ang. ADC) jak i cyfrowo-analogowe (ang. DAC). | TAK/NIE …………………… |
| 29. | Kontroler umożliwiający automatyczne wyznaczanie częstotliwości rezonansowej dla uprzednio wybranej belki sprężystej. | TAK/NIE …………………… |
| 30. | Kontroler powinien łączyć się z komputerem bezpośrednio przez port USB, bez wykorzystania karty DSP. | TAK/NIE …………………… |
| 31. | Zapis danych z rozdzielczością co najmniej 8000x8000 punktów dla co najmniej 8 kanałów danych. | TAK/NIE …………………… |
| 32. | Oprogramowanie mikroskopu umożliwiające pomiar odległości, kątów, a także chropowatości, dla całego zmierzonego obszaru, w zaznaczonym fragmencie oraz dla każdej zebranej linii w czasie trwania pomiaru. | TAK/NIE …………………… |
| 33. | Oprogramowanie umożliwiające wykonanie przekroju w czasie trwania pomiaru. | TAK/NIE …………………… |
| 34. | Oprogramowanie mikroskopu umożliwiające równoczesne wyświetlanie co najmniej 8 kanałów danych oraz zebranych danych na żywo w interaktywnym widoku 3D. | TAK/NIE …………………… |
| 35. | Oprogramowanie mikroskopu umożliwiające pracę w trybie stałej wysokości. | TAK/NIE …………………… |
| 36. | Oprogramowanie pozwalające na zbliżanie sondy do powszechni z możliwością zdefiniowania końcowej wysokości nad powierzchnią. | TAK/NIE …………………… |
| 37. | Oprogramowanie powinno posiadać możliwość darmowej aktualizacji przez pobranie nowej wersji bezpośrednio ze strony producenta mikroskopu. | TAK/NIE …………………… |
| 38. | Pliki wynikowe generowane przez oprogramowanie powinny zawierać zapis dla wszystkich kanałów danych, nawet gdy kanały nie były wyświetlane na żywo w oprogramowaniu. | TAK/NIE …………………… |
| 39. | Zintegrowana z bazą mikroskopu osłona akustyczna obszaru skanowania służąca zapewnieniu najniższego poziomu zakłóceń mechanicznych. | TAK/NIE …………………… |
| 40. | Zintegrowany z bazą mikroskopu aktywny piezoelektryczny układ izolacji wibracyjnej, izolacja powinna charakteryzować się co najmniej 94 % tłumieniem drgań dla częstotliwości 5Hz oraz co najmniej 99% tłumieniem drgań dla częstotliwości powyżej 10 Hz. | TAK/NIE …………………… |
| 41. | Zintegrowany z bazą mikroskopu układ pozycjonowania próbki, wykorzystujący śruby mikrometryczne, pozwalający na zmianę położenia próbki w zakresie ± 20 mm w osiach XY. | TAK/NIE …………………… |
| 42. | Zintegrowany z bazą mikroskopu układ podglądu optycznego powierzchni próbki posiadający dwie osie optyczne, widok pierwszy zbierany pod kątem 45 ° z polem widzenia maksymalnie 2,4 x 2,4 mm, widok drugi zbierany prostopadle do powierzchni z polem widzenia maksymalnie 2,0 x 1,5 mm, powiększenia powinno być sterowane z poziomu oprogramowania. | TAK/NIE …………………… |
| 43. | Układ podglądu optycznego wyposażony w co najmniej jedną kamerę o rozdzielczości co najmniej 5 MP oraz rozdzielczość lepszą niż 2 µm. | TAK/NIE …………………… |
| 44. | Komora akustyczna izolująca cały mikroskop wraz z podstawą antywibracyjną. | TAK/NIE …………………… |
| 45. | Sondy do trybu: - statycznego co najmniej 15 sztuk; - dynamicznego co najmniej 15 sztuk. | TAK/NIE …………………… |
| 46. | Mikroskop powinien zawierać system do akwizycji danych zgodny z wymaganiami kontrolera mikroskopu. | TAK/NIE …………………… |
| 47. | Dostawa powinna obejmować ciężki stół laboratoryjny pod komorę akustyczną, a także stół przeznaczony dla zestawu komputerowego umożliwiający instalację mikroskopu w laboratorium. | TAK/NIE …………………… |
| 48. | Wykonawca powinien zapewnić lokalny serwis i wsparcie techniczne. | TAK/NIE …………………… |
| 49. | Możliwość późniejszej rozbudowy o dodatkowy piezoelektryczny skaner osi Z o zakresie pracy 100 µm. | TAK/NIE …………………… |
| 50. | Możliwość późniejszej rozbudowy o komorę do pomiarów elektrochemicznych, umożliwiającą prowadzenie badań na standardowych prętach elektrochemicznych lub elektrodach płaskich z wykorzystaniem komercyjnej miniaturowej elektrody referencyjnej Ag/AgCl. Komora powinna umożliwiać kontrolę atmosfery aby pomiary mogły być realizowane w atmosferze beztlenowej. | TAK/NIE …………………… |
| 51. | Możliwość późniejszej rozbudowy o przedwzmacniacz prądowy o zakresie pomiarowym od co najmniej 0.5 do 50 nA z rozdzielczością co najmniej 3 pA | TAK/NIE …………………… |
| 52. | Możliwość późniejszej rozbudowy o układ grzewczo chłodzący pozwalający na kontrolę temperatury próbki w zakresie od co najmniej -30˚C do 160˚C, szybkość grzania i chłodzenia co najmniej 15˚C/min, rozdzielczości pomiaru temperatury co najmniej 0,05 ˚C, stabilność utrzymania temperatury co najmniej 0,5 ˚C. | TAK/NIE …………………… |
| 53. | Możliwość późniejszej rozbudowy o układ kontroli środowiska pozwalający na obniżenie wilgotności atmosfery, w której prowadzony jest pomiar. | TAK/NIE …………………… |
| 54. | Możliwość późniejszej rozbudowy o układ kontroli ciśnienia pozwalający na eksperymenty z sondą typu FFM. | TAK/NIE …………………… |

.........................................................................

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).