Załącznik NR 2
do zarządzenia nr 57/2021 Rektora Politechniki Śląskiej
z dnia 23 kwietnia 2021 r.
OFERTA
na dostawę młota do badania udarności materiałów metalowych i kompozytowych
metodą Charpy o energii nie mniejszej niż 450J

1. Nazwa (firma) oraz adres wykonawcy.
..............................................................................................................................................................................
e-mail: .................................................................................................................................................................
NIP:......................................................................................................................................................................
REGON:.................................................................................................................................................................
numer rachunku bankowego:...............................................................................................................................
2. Oferujemy:
a) wykonanie całości przedmiotu zamówienia:
ogółem za cenę: ................................. PLN
słownie złotych: ……………………………………………..…………… …/100
Oświadczamy, że ww. całkowita cena dotyczy kompleksowej realizacji zamówienia i uwzględnia wszystkie
składniki cenotwórcze, w tym wszelkie podatki, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne itp.
UWAGA!
1) Cena oferowana przez osobę prawną musi zawierać podatek VAT, a cena oferowana przez osobę fizyczną
musi zostać powiększona o ewentualne obciążenia ZUS ponoszone przez Politechnikę Śląską,
2) W przypadku dostawców z krajów UE podatek VAT uiszcza zamawiający zgodnie z prawodawstwem
polskim. W przypadku dostawców z krajów trzecich cło i podatek VAT uiszcza zamawiający zgodnie
z prawodawstwem polskim. Wyżej wymienieni dostawcy podają w ofercie cenę netto,
b) termin realizacji zamówienia (liczony od daty udzielenia zamówienia): ......................................... (proszę
wpisać konkretną datę lub liczbę dni/tygodni/miesięcy
c) okres gwarancji: ............................
d) warunki płatności: ......................... dni od daty złożenia faktury,
e) producent/typ/model/nazwa oferowanego towaru: …………………………………………………………………….
 (proszę wypełnić)
Szczegółowe wymagania techniczne planowanego do zakupu urządzenia:

Lp.	
Wymagane parametry – opis/ dopuszczalne wartości i zakresy
	
1.	Nazwa wymagania	Wartości wymagane	Parametry oferowanego urządzenia/oferty1	
2.	Wysokość młota przygotowanego do pracy wraz z fundamentem [mm]	Max. 2500		
3	Szerokość młota przygotowanego do pracy wraz z fundamentem [mm]	Max. 2350		
4	Głębokość młota przygotowanego do pracy wraz z fundamentem [mm]	Max. 1240		
5	Masa młota przygotowanego do pracy wraz z fundamentem [kg]	Max. 2350		
6	Energia młota niemniejsza niż [J]	450		
7	Prędkość wahadła w momencie uderzenia [m/s]	Min. 5,2 		
8	Rozdzielczość odczytu wartości pochłoniętej energii [J]	≤ 0,1		
9	Rozdzielczość odczytu wartości  kątowej wahadła po teście [°]	≤ 0,1		
10	Długość cyklu pomiarowego [s]	≤15		
11	Poziom hałasu w czasie pracy urządzenia mierzony na zewnątrz w odległości 1m od osi kowadła [dB]	≤75		
12	Twardość bijaka [HRC]	≥60		
13	Twardość uniwersalnego kowadła i podpory próbek [HRC]	≥60		
14	Automatyczny powrót młota do pozycji startowej po badaniu i/ lub zatrzymanie w miejscu maksymalnego wychylenia po badaniu	TAK		
15	Automatyczne zapisywanie wyników badania do bazy danych młota	TAK		
16	Komputer  zewnętrzny do rejestracji wyników badań i generowania raportów o szybkości obliczeniowej zapewniającej płyną pracę system (dopuszczalne rozwiązanie typu nettop lub all in one)	TAK		
17	Monitor LCD do współpracy z komputerem z poz. 16 o przekątnej*
(*w przypadku oferowania komputera typu all in one ≥23”)	≥28”*		
Lp.	Parametry nie wymagane obowiązkowo
(nie zaoferowanie ich przez Wykonawcę nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty; 
mogą to być także parametry podlegające ocenie punktowej, tj. których zaoferowanie będziemy punktować)	
18.	Wydłużona gwarancja na urządzenie [miesiące]	≥24	
…………………	
19	Sposób otwierania drzwi do załadunku próbek	Przesuwane lub otwierane tradycyjnie1	
…………………..	
20	Dodatkowy analogowy czujnik wskazania wartości pochłoniętej energii w formie tarczy ze wskazówką bierną zgodny ze wskazaniami cyfrowymi (różnica nie więcej niż 0,5J)	TAK/NIE1		
21	Oprogramowanie komputerowe do rejestracji wyników badań w wersji polskiej	TAK/NIE1		
22	Rozdzielczość odczytu wartości pochłoniętej energii większa niż 0,1 J	TAK/NIE1		
23	Urządzenie demonstracyjne (powystawowe) czy fabrycznie nowe –miesiąc i rok produkcji planowanego do dostawy urządzenia	Demonstracyjne/nowe1
Miesiąc produkcji	

…………………	

3. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia oraz wymogami zamawiającego i nie wnoszę
do nich żadnych zastrzeżeń.
4. Potwierdzam zapoznanie się z klauzulą informacyjną Politechniki Śląskiej dot. przetwarzania danych
osobowych (tzw. klauzulą informacyjną RODO) i zobowiązuję się do przekazania jej wszystkim osobom
zaangażowanym z mojej strony w realizację zamówienia.
5. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO2 wobec osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie
niniejszego zamówienia3.
6. Załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącymi integralną część oferty, są:
a) ...............................................................................................................................................................
b) ...............................................................................................................................................................
.
1)Wpisać wartość parametru i/lub potwierdzić lub zaprzeczyć dostawie opcjonalnej lub wymaganej opcji urządzenia. Wpisane słowa NIE w opcjach wymaganych jest równoznaczne z odrzuceniem oferty.
2) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.).
3) W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

....................................., dnia ............................
               .........................................................................
pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy